# УТВЕРЖДАЮ

# Директор ГНЦ РФ-ИМБП РАН

___________________  И.Б.Ушаков

«___»  _________  2010г.

# Р Е Ш Е Н И Е

Научно-технического совета Института по рассмотрению материалов технического предложения «Разработка силового многофункционального тренажера СМТ для экипажей МКС» с целью обсуждения медико-технических требований исходно принятых ЗАО СКБ ЭО при разработке СМТ.

Разработка материалов технического предложения (ПТ) на СМТ проводилась по договору  с ОАО РКК «Энергия», ТЗ (ИД) на разработку ПТ СМТ не были согласованы с ГНЦ РФ-ИМБП РАН.

09 сентября 2010 г.

Заслушав и обсудив результаты выполнения технического предложения на тренажер СМТ, доложенные начальником отдела ЗАО СКБ ЭО при ГНЦ РФ-ИМБП РАН В.В.Мишаковым, НТС постановляет:

1. Медико-технические требования к тренажеру СМТ, указанные в материалах ПТ, не соответствуют медико-техническим требованиям к силовым тренажерам обеспечивающим  резистивные тренировки на МКС, а именно:

а) максимальная нагрузка, создаваемая тренажером составляет 150 кгс, что на 100 кг меньше требуемой;

б) тренажер не обеспечивает изометрический и изокинетический режимы тренировок, что исключает возможность использования тренажера для тестирования скоростно-силовых свойств;

в) в конструкции тренажера не предусмотрено возможности тренировок с тросом , что существенно ограничивает круг выполняемых на тренажере упражнений;

г) не указано требование по обеспечению шага изменения нагрузки, который должен составлять не более 5 кг;

д) не обеспечена  необходимая амплитуда хода грифа штанги;

ж) требования по точности поддержания заданной нагрузки необходимо уточнить как «точность поддержания заданной нагрузке по всему диапазону движения (концентрическая нагрузка, эксцентрическая нагрузка)»;

и) технические характеристики тренажера СМТ не позволяют выполнять на нем такие необходимые упражнения как:

-подъем на носки сидя (для тренировки камбаловидной мышцы);

-сгибание туловища (для тренировки мышц брюшного пресса);

-разгибание туловища (для тренировки мышц, идущих вдоль позвоночника и удерживающих туловище в вертикальном положении);

-сгибание-разгибание шеи (для тренировки мышц шей);

# -разгибание предплечий;

-имитация гребли сидя (для тренировки мышц верха и низа спины);

-тяга сверху (для тренировки мышц верха спины);

-жим ногами (для тренировки мышц бедер без нагрузки на поясницу);

-разгибание бедра;

-сгибание бедра.

2. При проведении сравнительного анализа предлагаемой конструкции силового привода тренажера, анализ был сделан на возможность проведения технического обслуживания и ремонта тренажера, а не на возможность выполнения на тренажере требуемого комплекса силовых упражнений с заданной нагрузкой.

3. Не проведен анализ соответствия технического уровня предлагаемой конструкции тренажера достижениям отечественной и зарубежной науки и техники в связи с чем не рассмотрены варианты:

# - с электроприводом;

-силового привода на основе новой российской технологии «вакуумная пружина».

4. Не проведен анализ выбранных конструкций виброизоляторов на соответствие   требованиям    по   микрогравитации    на    МКС   с   учетом выполняемых на тренажере силовых тренировок.

5. Предлагаемая ЗАО СКБ ЭО схема и конструкция тренажера не обеспечивают требований к силовым тренировкам на МКС и следовательно не являются оптимальными.

6. Обратиться в РКК «Энергия» с просьбой повторно рассмотреть возможность установки на МКС силового тренажера MDS.

# Председатель НТС Института

Зам. Главного конструктора             			          Е.Н. Ярманова

# Секретарь НТС

к.т.н., доцент            						С.В. Коргун